Handleiding

BBR-QP-BOX-01, Rev.VE1.0 ROBOOTER E40

Shanghai Bangbang Robotics Co., LTD.

INHOUD

Beste gebruikers:

Bedankt voor het kiezen van de elektrische rolstoel van RPJ mobiliteit. Robooter E40 Product Handleiding is een belangrijk document met de productinformatie, bedieningsmethoden en after-sales service-informatie van de elektrische rolstoel. Lees voor gebruik de producthandleiding van de Robooter E40 aandachtig door voor de juiste bediening en onderhoud. Deze handleiding bevat informatie die beschermd is door octrooirechten en auteursrechten. Kopieer de inhoud niet geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming van Shanghai Bangbang Robotics Co., LTD. De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor de meest recente informatie over de apparatuur kunt u terecht op de website van Robooter.

01

INHOUD OMVAT

1

. Veiligheidsmaatregelen

2

. Product Introductie

3

. Inleiding van het deel

van de elektrische rolstoel

4

. Gebruik van de

elektrische rolstoel

| 5. Onderhoud en probleemoplossing | 6.APP bedieningshandleiding van de elektrische rolstoel |
| --- | --- |

8

. Paklijst

7

. Disclaimer

02

1.1 Beschrijving van het symbool Waarschuwing

De tekstinhoud met dit symbool betekent dat er bij veronachtzaming ernstig letsel kan optreden.

Notities

De tekstinhoud met dit symbool betekent dat er bij veronachtzaming sprake kan zijn van lichte of matige schade of materiële schade.

1.2 Toepasselijk bereik van dit product

het helpen van gehandicapten, ouderen en mensen die slecht ter been zijn om te bewegen.

1.3 Mensen die niet geschikt zijn voor het gebruik van dit product

Waarschuwing

Contra-indicaties: Patiënten met psychische problemen, inclusief de gebruikers die tijdelijk of permanent hun aandacht of beoordelingsvermogen verliezen, mogen dit product niet gebruiken.

1.4 Voorzorgsmaatregelen voor elektrische veiligheid Notities

Deze elektrische rolstoel heeft de test doorstaan in overeenstemming met ISO 7176-9 Klimaattest.

03

Deze test zorgt ervoor dat de gebruikers of begeleiders van de elektrische rolstoel voldoende tijd hebben om de elektrische rolstoel vanuit de regen naar een veilige plek te verplaatsen; Gebruik de elektrische rolstoel niet bij onweer; Plaats deze elektrische rolstoel niet in een regenbui; Plaats deze elektrische rolstoel niet te lang op een natte plaats; Spuit of was de elektrische rolstoel niet met een automatische wasstraat. Bij directe blootstelling aan regen, smog of natte lucht kan de elektrische rolstoel een elektrische en mechanische storing hebben of roestig worden.

1.5 Gebruiksvoorwaarden van het product

Notities

Omgevingstemperatuur: -10°C~50°C; Relatieve vochtigheid: 20% ~ 95%; Atmosferische druk: 70kpa~110kpa; Geen sterke elektromagnetische interferentie. De veiligheidsgordel wordt gebruikt als veiligheidsaccessoire; het wordt gebruikt om te voorkomen dat de gebruiker uit de elektrische rolstoel rent wanneer deze stopt met werken om de veiligheid van de gebruiker te garanderen.

1.6 Overwegingen bij verwijdering

Notities

In overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving wordt uw product gescheiden van het huisvuil verwerkt. Het product wordt gerecycled in het door de lokale overheid aangewezen recyclingpunt. De geclassificeerde inzameling en recycling van dit product vergemakkelijken het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

04

1.7 Voorzorgsmaatregelen tijdens gebruik

(1) Rijden op hellingen

Deze elektrische rolstoel heeft de testvereisten doorstaan om te klimmen op een helling van maximaal 9° met een belasting van 150 kg. Probeer de hellingen van meer dan 9° niet te beklimmen. Tijdens het achteruitrijden op een helling, zorg er dan voor dat u de elektrische rolstoel afremt. Rijd niet achteruit op een helling van meer dan 9°. Wees uiterst voorzichtig bij het achteruitrijden.

(2) Het vermogen om de helling te beklimmen en de rijafstand worden beïnvloed door de batterij en de volgende omgeving:

Bijvoorbeeld: Gewicht van de gebruikers; ondergrond (zoals gras of grind); Helling van heuvel; Levensduur van de batterij en levensduur; Extreme temperatuur; Gebruik en gewicht van de fittingen, enz. (3) Remmen

Wanneer de elektrische rolstoel remt, ga dan zitten en houd de leuning stevig vast. Bij het loslaten van de bovenste controller-tuimelschakelaar stopt de elektrische rolstoel binnen enkele seconden.

Opmerking: De elektromagnetische rem treedt niet onmiddellijk in werking en treedt in werking nadat het wiel is gedraaid.

- Noodremming

Druk in geval van een kritieke situatie of onverwachte beweging op de aan/uit-schakelaar om de elektrische rolstoel te laten stoppen (deze noodrem is effectief, maar mag onder normale omstandigheden niet worden gebruikt).

Opmerking: Veelvuldig gebruik van de noodrem kan de motor defect maken en verder verhinderen dat de elektrische rolstoel normaal wordt gebruikt.

- Gebruik van mobiele telefoon

Rijd op geen enkel moment met de rolstoel met de mobiele applicatie. Let tijdens het rijden op de toestand van de weg. De mobiele applicatie kan alleen worden gebruikt om de patiënt te helpen bij het verplaatsen van de rolstoel en het instellen van parameters, NIET om een rolstoel te besturen.

(6) De elektrische rolstoel mag niet worden vastgezet als zitplaats in een rijdend voertuig.

(7) De snelheid van het hele voertuig is afhankelijk van de bandenspanning, de ondergrond, de omgeving en het vermogen.

Houd u aan de verkeersregels.

05

1.8 Specifieke waarschuwingen (gelieve aandachtig te lezen) 1.8 Specifieke waarschuwing (lees aandachtig door)

Voer geen s bochten, scherpe bochten met hoge snelheid en andere gevaarlijke rijwerkzaamheden uit, anders kan dit leiden tot kanteling van de elektrische rolstoel en menselijk letsel; Gebruik de elektrische rolstoel niet op roltrappen, dit kan het risico op letsel vergroten; Rijd niet op de rijstrook van een motorvoertuig of niet-voetganger; Rijd niet op het oppervlak van water, olie, ijs of andere gladde voorwerpen. Als dit niet het geval is, kan de elektrische rolstoel uit de hand lopen; Probeer niet over het obstakel of de greppel van 40 mm te gaan. Zo niet, dan kan er persoonlijk letsel ontstaan; Buig of beweeg niet scherp achteruit bij rijden op hoge snelheid; Neem geen passagiers mee in de elektrische rolstoel; Gebruik de elektrische rolstoel niet zonder de bevestigingsmiddelen, connectoren of afneembare onderdelen te controleren op correcte aansluiting en bevestiging. Let altijd op de omgeving; Repareer geen enkel onderdeel, fitting of adapter van de elektrische rolstoel zonder toestemming; Stap niet op zonder te remmen; Gebruik de elektrische rolstoel niet wanneer uw beoordelingsvermogen kan worden beïnvloed (zoals drinken, drugs gebruiken of medicijnen gebruiken); Bedien de elektrische rolstoel niet als u plotseling niet in orde bent; Gebruik de elektrische rolstoel niet als uw zicht ernstig verzwakt is; Voor het letselongeval veroorzaakt door overtreding van lokale of internationale wet- of regelgeving, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid; Alle functies kunnen alleen worden bediend nadat u correct op de stoel bent gaan zitten; Plaats uw voeten niet in een deel buiten het pedaal; Ga niet op de elektrische rolstoel staan; Probeer de helling niet meer dan 9° op en af te gaan; Rijd niet achteruit op een helling van meer dan 9°; Laat tijdens het rijden op de helling het besturingssysteem los en de elektrische rolstoel kan achteruit stappen; Bij het vooruit of achteruit rijden kan de elektrische rolstoel gaan rollen

06

voordat de remfunctie in werking treedt. Zorg voor de veiligheid; Controleer voor gebruik van de elektrische rolstoel de aansluiting van alle elektrische onderdelen op veiligheid en betrouwbaarheid; Koppel, knip of wijzig de onderdelen van de kabelboom die op de elektrische rolstoel zijn geïnstalleerd onder geen enkele omstandigheid. Gebruik geen andere niet-gekwalificeerde accu's, zoals de loodzuuraccu's die niet kunnen worden gerecycled, de accu's van andere fabrikanten, enz. Lees voor de installatie de informatie met betrekking tot batterijen en batterijlader. De elektrische rolstoel mag niet worden vastgezet als zitplaats in een rijdend voertuig. In geval van overtreding van de bovenstaande vereisten kan er onverwachte schade optreden.

07

1.9 Uittreksels uit EMC-gerelateerde richtlijnen en verklaringen in begeleidende documenten van de fabrikant

| EMI-nalevingstabel (tabel 1) Verschijnsel | Naleving | Elektromagnetische omgeving |
| --- | --- | --- |
| RF-emissies | CISPR 11 Groep 1,Klasse B | Thuiszorgomgeving |
| Harmonische vervorming | IEC61000-3-2 Klasse A | Thuiszorgomgeving |
| Spanningsfluctuaties en flikkeringen | IEC61000-3-3 Naleving | Thuiszorgomgeving |

Tabel 1 - Emissie

EMS-conformiteitstabel (tabel 2-5)

| Verschijnsel | Basis EMC-norm | Niveaus van immuniteitstests |
| --- | --- | --- |
|  |  | Thuiszorgomgeving |
| Elektrostatisch Ontslaan | CEI 61000-4-2 | ±8kV contact ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV water |
| Uitgestraalde RF EM-veld | CEI 61000-4-3 | 20V/m 26 MHz-2,5 GHz 80% AM bij 1kHz 10V/m 80 MHz-2,7 GHz 80% AM bij 1kHz |
| Nabijheid velden Van RD Draadloze communicatieapparatuur | CEI 61000-4-3 | Zie tabel 3 |
| Nominaal vermogen Frequentie Magnetische velden | CEI 61000-4-8 | 30A/m 50Hz of 60Hz |

Tabel 2-Behuizingspoort

08

| Test Frequentie (MHz) Band (MHz) Niveaus van immuniteitstests Thuiszorgomgeving 385 380-390 Pulsmodulatie 18Hz, 27V/m 450 430-470 FM, ±5kHz afwijking 18Hz sinus, 28V/m 710 704-787 Pulsmodulatie 217 Hz sinus, 28V/m 745 780 810 800-960 Pulsmodulatie 18Hz sinus, 28V/m 870 930 1720 1700-1990 Pulsmodulatie 217Hz sinus, 28V/m 1845 1970 5785 Tabel 3 \u2012 Nabijheidsvelden van draadloze RF-communicatieapparatuur | Standard | Home healthcare environment |
| --- | --- | --- |
| Elektrisch snel Transiënten/burst | IEC 61000-4-4 | ±2KV 100kHz repetition frequency |
| De overspannende puls Regel-tot-lijn | IEC 61000-4-5 | ±0.5kV，±1kV |
| Uitgevoerd Storingen veroorzaakt door RF Velden | IEC 61000-4-6 | 3V, 0.15MHz-80MHz 6V in ISM bands and amateur radio bands Between 0.15MHz and 80MHz 80%AM at 1kHz |
| Voltage daalt | IEC 61000-4-11 | 0% UT;0.5 cycle At 0°,45°,90°135°,180°,225°,270° and 315° |
|  |  | 0% UT; 1 cycle and 70% UT;25/30 cycles Single phase: at 0° |
| Spanningsonderbrekingen | IEC 61000-4-11 | 0% UT; 25/30 cycles UT=rated input Voltage |

Tabel 4 \u2012 Ingang wisselstroompoort

09

| Verschijnsel | Basis EMC-norm | Niveaus van immuniteitstests |
| --- | --- | --- |
|  |  | Thuiszorgomgeving |
| Geleide storingen veroorzaakt door RF-velden | IEC61000-4-6 | 3V.0.15MHz-80MHz6V in ISM-banden en amateurradiobanden tussen 0.15MHz en 80MHz 80%AM bij 1kHz |

Tabel 5 \u2012 Poort voor signaalingang/-uitgang

| Kabel | Max. kabellengte, afgeschermd/niet afgeschermd | Getal | Kabel classificatie |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-voedingslijn | 1.8M | Unshielded | 1 reeks | Wisselstroom |
| DC-voedingslijn (USB-kabel) | 0,95 miljoen | Unshielded | 1 reeks | Gelijkstroom |

Tabel 6-Kabelinformatie

2.1 Productkenmerken en functies

De borstelloze DC-vertragingsmotor is het kernonderdeel om de elektrische rolstoel aan te drijven.

De speciale bovenste controller wordt gebruikt om de besturing van de motor te bereiken. Door de onafhankelijke tuimelschakelaar, kan het vooruitsturen, differentieel draaien, lage snelheid omkeren en andere acties bereiken;       in- en uitklapactie kan worden gerealiseerd;

Automatische uitschakeling als er geen 30 minuten werking is. De app-terminal kan de  automatische uitschakeltijd selecteren: 30 minuten, geen uitschakeling;

Cruise control-modus: Houd de knop "speed 〈" 3 seconden ingedrukt en ga naar de cruise control-modus. De voorste tuimelschakelaar start de cruise control;

Beginnersmodus: Klik op Fn om naar de beginnersmodus te gaan. De gesproken prompt "Ga naar de beginnersmodus" en op het scherm wordt het pictogram voor de beginnersmodus weergegeven. De eerste en tweede versnelling zijn optioneel. Snelheidslimiet 2.

2.2 Hoofdstructuur van het product

| 2.3 Technische specificaties Het model van het product | BBR- E40-01 |
| --- | --- |
| de typeklasse van de rolstoel: Klasse A, Klasse B of Klasse C | Class A |
| Vouwen modus | Handmatig inklappen |
| Maximale snelheid | 8km/h |
| Maximale barrièrehoogte | 40mm |
| Maximale oversteekslootbreedte | 10cm |
| Minimale draaicirkel | 450mm |
| Totaal gewicht | 27kg |
| Batterij aantal | 1 |
| Gewicht van de batterij | 3.4kg |
| Specifications of front and rear wheels | 8-inch voorwiel, 10-inch achterwiel |
| Maximale belasting | 150kg |
| Capaciteit van de batterij | 20Ah |
| Totale afmeting (lengte * breedte * hoogte) | 1000*624*930mm |
| Afmeting vouwvorm (lengte * breedte * hoogte) | 700*624*450mm |
| Zitting breed | 46cm |
| Theoretische rijafstand | 23km |
| Draagvermogen van de opbergmand: | ≤5kg |
| de minimale breedte van de gang waarin de rolstoel in de tegenovergestelde richting kan worden gedraaid | 1800mm |
| de nominale helling, uitgedrukt in graden | 9° |
| het type banden dat op de rolstoel kan worden gebruikt | Pneumatische rubberen banden; PU-banden |
| als de rolstoel kan worden gedemonteerd of een verwijderbare onderdelen, de massa van het zwaarste deel | 23.5kg |
| Totale lengte met beensteun | 1000mm |
| Statische stabiliteit bergafwaarts | 9° |
| Statische stabiliteit bergop | 9° |
| Statische stabiliteit zijwaarts | 9° |
| Dynamische stabiliteit bergop | 9° |
| Minimum braking distance from max speed | 1100mm |
| Afstand voetsteun tot zitting | 400mm |
| Hoek van poot tot zitvlak | 100° |
| Afstand armleuning tot zitting | 230mm |
| Locatie aan de voorkant van de armleuningstructuur | 500mm |
| Waterdichte kwaliteit | IPX4 |

Tabel 2.3

2.4 Opslag condities

De opslagtemperatuur van de verpakking is -20 °C ~ 60 °C;

De relatieve luchtvochtigheid is niet meer dan 95%;

De atmosferische druk moet 56~110kPa zijn;

De elektrische rolstoel moet in de geventileerde ruimte worden opgeslagen zonder het schadelijke gas dat corrosie kan veroorzaken, en het is niet toegestaan om te drukken en op te stapelen;       Bij verpakte status is de maximale paalhoogte 5 lagen.

Bewaar het product niet gedurende lange tijd op plaatsen die in de buurt komen van bronnen met hoge temperaturen of direct zonlicht.

Als het product voor langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar dan dat de elektrische rolstoel volledig is opgeladen en uitgeschakeld.

Als het product langer dan een maand wordt bewaard, laad het dan volledig op en ga door met opslaan en gebruiken.

3

. Deelintroductie van de elektrische rolstoel

Bovenste controller

Accubak

Leuning

Anti-kantel wiel

Zitting onderdeel

Ingeklapte schakelaar

Pedaal plaat

Omnidirectioneel wiel

Opbergmand

Aandrijfmotorwiel

Rugzak

Onderdeel van de rugleuning

Rem

Koplamp

Figuur 3.1

4.1 Kennisgeving voor gebruik

Lees voor gebruik de producthandleiding aandachtig door en controleer of de onderdelen in goede staat verkeren om uw veiligheid te garanderen;

Wanneer de elektrische rolstoel voor de eerste keer wordt gebruikt, moet zo snel mogelijk een vlakke en harde ondergrond worden gekozen om ervoor te zorgen dat uw peilgebied geen barrière of voetganger heeft;

Verwijder de motor en de bovenste controller niet zelf. Als vervanging nodig is, koop dan de originele onderdelen bij de geautoriseerde agent;

Als de elektrische rolstoel kunstmatig wordt gewijzigd, is het gebruik van niet-originele onderdelen vrijgesteld van de garantieaansprakelijkheid;

Geef de elektrische rolstoel niet aan minderjarigen of andere personen die niet geschikt zijn voor de elektrische rolstoel;

Overbelast het rijden niet (de maximale belasting van de elektrische rolstoel is 150 kg);

Het is beperkt voor 1 persoon;

Zorg ervoor dat de elektrische rolstoel al volledig is uitgeschoven;

Zorg ervoor dat u de veiligheidsgordel van de elektrische rolstoel hebt vastgemaakt;       Wanneer u correct in de elektrische rolstoel zit en voorzichtig op de bovenste tuimelschakelaar duwt, beweegt de elektrische rolstoel naar voren, naar achteren, naar links of naar rechts; De elektrische rolstoel wordt na de release gestopt. Oefen deze basisfunctie totdat je bekwaam bent;

Maak tijdens het sturen de slagbomen in de buurt vrij;

Houd u aan de verkeersregels en rijd op de niet-gemotoriseerde rijstrook om de veiligheid van u en anderen te garanderen. Gelieve langzaam te rijden en geen anderen mee te nemen;

Wanneer de elektrische rolstoel wordt gebruikt in een relatief ruwe omgeving (bijv. bij het instappen of afslaan), moet de elektrische rolstoel langzaam worden bediend. Het wordt aanbevolen om de elektrische rolstoel in ruwe omgevingen tot de laagste snelheid te minimaliseren;

Controleer of de elektrische rolstoel in goede staat verkeert, bijvoorbeeld of de prestaties normaal zijn;

De elektrische rolstoel wordt automatisch uitgeschakeld als deze 30 minuten niet wordt gebruikt;       Wanneer u een elektrische rolstoel gebruikt, vermijd dan in de buurt van een radiozender, krachtige draagbare radiozender of ontvanger;

Elke fout of verbetering in de producthandleiding wordt gespecificeerd in de nieuwe specificatie. We kunnen op elk moment nieuwe producten lanceren om aan de marktbehoeften te voldoen. Als er een verschil is tussen de relevante functionele beschrijving en prestaties en deze handleiding, prevaleren de specifieke producten en relevante aanvullende instructies, en dit wordt niet vermeld in deze handleiding;

4.2 Expanding and folding of the electric wheelchair

4.2.1 Uitvouw- en vouwmodus

Figuur 4.2.1.1

Uitklapmodus: Druk bij het handmatig uitklappen van de elektrische rolstoel met één hand op de inklapschakelaar (positie 1 in figuur 4.2.1.1) en trek met de andere hand de armleuning omhoog

(positie 2 in figuur 4.2.1.1) totdat de elektrische rolstoel volledig is uitgeklapt;

Figuur 4.2.1.2

Inklapmodus: Druk bij het handmatig inklappen van de elektrische rolstoel met één hand op de inklapschakelaar (positie 1 in figuur 4.2.1.2) en trek met de andere hand de armleuning omhoog (stand

2 in figuur 4.2.1.2) totdat de elektrische rolstoel volledig is ingeklapt;

| Opmerkingen: Voordat u de elektrische rolstoel inklapt, moet u de spullen in de opbergmand legen om schade te voorkomen. 4.2.2 Anti-klem | Knelpunt |
| --- | --- |

Opmerking: Maak tijdens het vouwen/uitvouwen geen contact met de positie die wordt aangegeven in de anti-clamp handleiding;

4.3 Bovenste controller

4.3.1 Inleiding tot de bovenste controller

Besturing knop

Versnelling 〈-knop

Versnelling 〉 knop

Fn-toets

Aan/uit-schakelaartoets (vergrendelen/ontgrendelen）

SOS-toets

De sleutel van de hoorn

Beeldscherm

Figuur 4.3.1

4.3.2 Functiebeschrijving van de bovenste controller

Aan/uit-schakelaartoets (vergrendelen/ontgrendelen)

Versnelling 〈-knop

Versnelling 〉 knop

SOS-toets

De sleutel van de hoorn

Fn-toets

Figuur 4.3.2

( 1 ) Richting rocker

Door op de bovenste controller-tuimelschakelaar te duwen, kunt u de snelheid en richting van de elektrische rolstoel regelen;

( 2 ) Aan/uit-schakelaar

Houd 3 seconden lang ingedrukt om de rolstoel in te schakelen en houd 3 seconden lang ingedrukt om de rolstoel uit te schakelen;

Druk op de aan/uit-schakelaar om de vergrendelingsfunctie van het voertuig in te schakelen;

Druk op de aan/uit-schakelaar om het hele voertuig te ontgrendelen en de huidige status wordt ontgrendeld;

( 3 ) Versnelling 〈 knop

Druk op "〈" om een versnelling toe te voegen (tot 5 versnellingen);

( 4 ) Versnelling 〉 knop

Druk op "〉" om één versnelling te verlagen (minimaal 1 versnelling);

( 5 ) Hoorn sleutel

Druk eenmaal op de claxonknop en de claxon klinkt één keer;

( 6 ) SOS-toets

Houd 3 seconden ingedrukt om het SOS-alarm van de elektrische rolstoel te laten klinken; ( 7 ) Fn-toets

Klik op Fn om de beginnersmodus te openen en het scherm toont versnelling 1, versnelling 2 en het pictogram BEGINNER, vergezeld van de gesproken prompt "Ga naar de beginnersmodus". Snelheidslimiet 2 (de eerste en tweede versnelling zijn optioneel).

Houd de Fn-toets 5 seconden lang ingedrukt om naar de algemene modus te gaan en druk nogmaals 5 seconden lang op de Fn-toets om de algemene modus te verlaten; (Algemene snelheidsmodus: de snelheid van elke versnelling is 75% van de snelheid in de verbeterde versnelling); App-aanpassingen worden beschreven in de gebruiksaanwijzing van de APP.

4.3.3 Scherm menu beschrijving weergeven

Figure 4.3.3.1

Weergave van het batterijpercentage

Weergave van de snelheid

Bluetooth-statusweergave

Weergave van het batterijvermogen

Cruise control-display

Versnelling display

( 1 ) Weergave van het batterijpercentage (zoals weergegeven in figuur 4.3.3.1)

Het bovenste controllerscherm van een elektrische rolstoel geeft de batterij weer in %;

( 2 ) Snelheidsweergave (zoals weergegeven in figuur 4.3.3.1)

Het bovenste controllerscherm geeft de rijsnelheid van de elektrische rolstoel weer

(eenheid: km/h);

De precisie van de weergegeven snelheid is ±5%;

( 3 ) Bluetooth-statusweergave (zoals weergegeven in figuur 4.3.3.1)

Zonder Bluetooth-verbinding wordt het Bluetooth-indicatieteken niet op het scherm weergegeven;

Met Bluetooth-verbinding wordt het Bluetooth-indicatieteken op het scherm weergegeven;

( 4 ) Weergave van het batterijvermogen (zoals weergegeven in figuur 4.3.3.1)

De bovenste controller geeft de energiestatus in realtime weer;

( 5 ) Display van de snelheidsregelaar (zoals weergegeven in figuur 4.3.3.1)

Houd de knop "Snelheid〈" langer dan 3 seconden ingedrukt om naar de cruise control-modus te gaan. Op het bovenste scherm van de bovenste controller van de elektrische rolstoel wordt het cruisecontrolpictogram weergegeven en twee keer de gesproken aanwijzingen. Duw de tuimelschakelaar naar voren om de cruise control te starten;

Druk op de vergrendelingstoets of beweeg de tuimelschakelaar naar achteren om de cruisecontrol te verlaten (ongeacht de rijstatus);

De cruise control-functie kan alleen worden geactiveerd als deze niet is vergrendeld en kan niet worden geactiveerd als deze is vergrendeld;

"〈" en "〉" kunnen worden gebruikt om de versnellingen aan te passen tijdens het cruise control-proces;

Draai de tuimelschakelaar om de buiging te regelen tijdens het cruise control-proces;

Als na het openen van de cruise control-modus de cruise control-modus niet binnen 5 seconden wordt gestart, wordt de cruise control-modus automatisch afgesloten en wordt de gesproken melding "Met wachttime-out, de cruise control-modus is automatisch afgesloten" gegeven.

( 6 ) Weergave van de versnelling (zoals weergegeven in figuur 4.3.3.1)

Druk op "〈" om een versnelling toe te voegen (tot 5 versnellingen)

Druk op "〉" om één versnelling te verlagen (minimaal 1 versnelling);

Bovenstaande functies zijn ook te realiseren op de APP (de App is in verschillende versnellingen in te stellen);

Het bovenste bedieningsscherm van de elektrische rolstoel geeft de snelheidsversnelling weer.

Figuur 4.3.3.2

- Weergave van de beginnersmodus (zoals weergegeven in figuur 4.3.3.2)

Klik op Fn om de beginnersmodus te openen en het scherm toont versnelling 1, versnelling 2 en het pictogram BEGINNER, vergezeld van de gesproken prompt "Ga naar de beginnersmodus". Snelheidslimiet 2 (de eerste en tweede versnelling zijn optioneel).

Figuur 4.3.3.3

- Weergave van de foutcode (zoals weergegeven in figuur 4.3.3.3)

Voor de diagnosecode die wordt weergegeven door de ingebouwde informatiediagnostor van het product, raadpleegt u 5.2 probleemoplossing voor de inhoud.

Figuur 4.3.3.4

- SOS-weergave (zoals weergegeven in figuur 4.3.3.4)

Houd de SOS-knop 3 seconden lang ingedrukt om de SOS-oproep te starten. Het scherm geeft het SOS-pictogram weer en knippert.

Figuur 4.3.3.5

- Weergave van de duwmodus (zoals weergegeven in figuur 4.3.3.5)

Houd tegelijkertijd de knop "Speed 〈" en "Speed 〉" 3 seconden ingedrukt en het pictogram voor de duwmodus wordt weergegeven op het bovenste controllerscherm van de elektrische rolstoel.

Figuur 4.3.3.6

- Weergave van de laadstatus van de batterij (zoals weergegeven in figuur 4.3.3.6)

Nadat de oplaadpoort van de elektrische rolstoel is aangesloten op de oplader, wordt op het bovenste scherm van de controller het CHARGING-pictogram weergegeven, wat betekent dat de elektrische rolstoel wordt opgeladen;

Nadat de elektrische rolstoel volledig is opgeladen, wordt op het bovenste scherm van de controller het pictogram VOLLEDIG OPGELADEN weergegeven, wat betekent dat de elektrische rolstoel is opgeladen.

  - Gebruik van het aanraaklampje van de armleuning en de USB-oplaadpoort

Figuur 4.4.1

Raak de aanraakschakelaar van de onderste armsteunlamp op de linker bovenste bediening aan om het licht van de armleuning aan en uit te zetten lamp aan. (Zoals weergegeven in figuur 4.4.1)

De aanraaklamp in de armleuning biedt twee USB-oplaadpoorten (USB Type-A、

USB Type-C). (Zoals weergegeven in figuur 4.4.2)

  - Linker en rechter leuningen

4.5.1 Verwisselbare bedieningsmodus van linker- en rechterarmsteunregelaars

Stap 1, schakel de machinestroom uit voordat u de linker- en rechterarmsteuncontrollers vervangt.

Stap 2, gebruik een inbussleutel om de drie inbusbouten onder de armleuningcontroller te verwijderen en open de verbindingskabelboom van de linker- en rechtercontrollers.

Stap 3, verwissel de linker- en rechtercontrollers, sluit het harnas aan, steek de linker- en rechtercontrollers in de kaartsleuf van de armleuningcontroller en gebruik de inbussleutel om de inbusschroeven te vergrendelen. (Zie figuur 4.5.1)

4.5.2 Versnellingsafstelling van de bedieningsmodus van de linker- en rechterarmsteunregelaar

Stap 1, schakel de machine uit voordat u de versnelling van de linker- en rechterarmsteuncontrollers aanpast.

Stap 2, gebruik een inbussleutel om de drie inbusbouten onder de armleuningcontroller te verwijderen en de controller beweegt één versnelling naar buiten.

Stap 3, gebruik de inbussleutel om de inbusschroef vast te zetten. (Zoals te zien is op

Figuur 4.5.2)

4.6 Accu

4.6.1 Demontage van de batterij

( 1) Draai in stap 1 handmatig aan de linkerknop van de batterijhouder en draai de linkerknop naar de ontgrendelingsstand. Open vervolgens de linkergesp van de batterij. (Zoals te zien is op

Figuur 4.6.1.1)

( 2 ) Draai in stap 2 handmatig aan de rechterknop van de batterijhouder en draai de rechterknop naar de ontgrendelingspositie. Open vervolgens de rechter gesp van de batterij. (Zoals te zien is op

Figuur 4.6.1.2)

( 3 ) Verwijder in stap 3 de batterij in de richting die wordt aangegeven in de afbeelding. (Zoals weergegeven in figuur 4.6.1.3)

4.6.2 Batterij installatie

- Plaats in stap 1 de batterij in de celsleuf in de aangegeven richting. (Zoals te zien is op

Figuur 4.6.2.1)

- Sluit in stap 2 handmatig de rechtergesp van de batterij en draai de rechterknop van de accubak met de rechterknop naar de vergrendelde positie. (Zoals weergegeven in de afbeelding

4.6.2.2)

- Sluit in stap 3 handmatig de linkergesp van de batterij en draai de linkerknop van de batterijbak met de linkerknop naar de vergrendelde positie. (Zoals weergegeven in figuur 4.6.2.3)

  - Overschakelen naar de duwmodus

Druk tegelijkertijd op de toets '〈' en de toets '〉' om naar de duwmodus te gaan. Schud de tuimelschakelaar om de duwmodus te verlaten; ( Zoals weergegeven in figuur 4.7)

  - Oplaadmodus voor elektrische rolstoelen

Figuur 4.8.1                                                                                             Figuur 4.8.2

Oplaadmethode I: Sluit de oplader aan en steek de stekker van de oplader in de bovenste controller om op te laden; ( Zoals weergegeven in figuur 4.8.1) Oplaadmethode II: Haal de batterij eruit, steek de stekker van de oplader in de oplaadpoort van de batterij om op te laden; ( Zoals weergegeven in figuur 4.8.2)

5.1 Dagelijkse inspectie en onderhoud ter plaatse

De gebruiker of exploitant van de elektrische rolstoel is verantwoordelijk voor de reiniging, inspectie en onderhoud;

Algemeen onderhoud van de elektrische rolstoel omvat: Elektrische rolstoelen schoonmaken, banden controleren, accu's controleren;

Onze suggestie: De elektrische rolstoel moet elke 6 worden gecontroleerd

Maanden;

Wanneer de elektrische rolstoel moet worden schoongemaakt, moet de bovenste controller worden afgeveegd met de schone handdoek;

Controleer regelmatig (wekelijks of maandelijks, afhankelijk van de frequentie) de verbindingsdelen (zoals schroeven en moeren) op losraken, vallen en corrosie, enz.;

Controleer regelmatig of de vouwdelen vastzitten, eraf vallen en andere omstandigheden;

Controleer de banden regelmatig op veroudering en ernstige slijtage, enz.;

Bij regen of nat weer moet de elektrische rolstoel zoveel mogelijk worden drooggeveegd om roest door vocht te voorkomen;

Elektrische rolstoelen moeten bij warm weer blootstelling aan de zon proberen te vermijden.

5.2 Performance fault table of the electric wheelchair

| Foutcode | Status van de anomalie | Fout fenomeen |
| --- | --- | --- |
| E1 | Belangrijkste afwijking | De functie voor de bijbehorende toets werkt niet. |
| 20 | De tuimelaar lijn is losgekoppeld | De tuimelfunctie werkt niet. |
| 21 | Het netsnoer van de tuimelschakelaar is losgekoppeld | De tuimelfunctie werkt niet. |
| 22 | De X-as van de tuimelschakelaar is losgekoppeld | De tuimelfunctie werkt niet. |
| 23 | De Y-as van de tuimelaar is losgekoppeld | De tuimelfunctie werkt niet. |
| 24 | De rocker is een niet-nul start | De tuimelfunctie werkt niet. |
| E6 | CAN-communicatie is abnormaal | De wip heeft geen controle over het besturen van de elektrische rolstoel. |
| E7 | FLASH-fout | FLASH-apparaat-ID kan niet worden gedetecteerd en het apparaat kan niet werken. |
| 82 | Linker motor Hall-fout | De linker motor Hall is niet aangesloten of defect, en de motor werkt niet. |
| 81 | Rechter motor Hall-fout | De rechter motor Hall is niet aangesloten of defect, en de motor functioneert niet. |
| 40 | Plat in de elektromagnetische rem van linker motor | Om de elektromagnetische remhendel van de linkermotor los te maken, sluit u de elektromagnetische rem. |
| 41 | Plat in de elektromagnetische rem van de rechter motor | To release the electromagnetic brake handle of right motor, close the electromagnetic brake. |
| 80 | Laagspanningsfout | De motor kan niet draaien. |
| 88 | Fout bij voorladen | De motor kan niet draaien. |
| 84 | Kortsluitfout van lagere tandwiel MOS in de rechter motor | De motor kan niet draaien. |
| 85 | Kortsluitfout van de bovenste versnelling MOS in de rechter motor | De motor kan niet draaien. |
| 86 | Kortsluitfout van de bovenste versnelling MOS in de linker motor | The motor Niet run. |
| 87 | Kortsluitfout van de onderste tandwiel MOS in de linker motor | De motor kan niet draaien. |
| 90 | Hoogspanningsfout | Nadat u de hoge druk hebt gedetecteerd voordat u begint, houdt u deze vergrendeld. |
| 91 | De linker motorfaseverlies en ontkoppelingsfout | De motor kan niet draaien. |
| 92 | De rechter motor is uit fase en losgekoppeld | De motor kan niet draaien. |
| 93 | De linker motor en de rechter motor zijn uit fase en losgekoppeld | De motor kan niet draaien. |
| 94 | De juiste motorafslag | De motor kan niet draaien. |
| 95 | De linker motorafslag | De motor kan niet draaien. |
| 96 | Linker en rechter motoren zitten vast | De motor kan niet draaien. |

Tabel 5.2

| 5.3 Instructie van veiligheidswaarschuwing Gesproken aanwijzingen | Bijbehorende scènebeschrijving. |
| --- | --- |
| Enter novice mode | Druk op de knop voor de beginnersmodus. |
| Verlaat de beginnersmodus | Druk nogmaals op de knop voor de beginnersmodus. |
| Kanton Alart | Druk lang op de SOS-toets om SOS te activeren. |
| SLOT | Het is standaard dat nadat het product is vergrendeld nadat het is ingeschakeld. Schakel de niet-vergrendelende status naar de vergrendelingsstatus. |
| Ontsluiten | Schakel de vergrendelingsstatus naar de niet-vergrendelingsstatus. |
| Start de afstandsbediening | Gesproken prompt wanneer de afstandsbediening of APP Bluetooth succesvol is verbonden. |
| auto is vergrendeld mijn bluetooth | Druk op de vergrendelingstoets. |
| Opwaarderen | Wanneer de APP een nieuwe versie detecteert, klikt u om te upgraden. |
| Upgrade voltooid | Einde van de upgrade met één module. |
| Upgraden | De apparatuur wordt geüpgraded. |
| Aanzetten op toon | Houd de aan/uit-toets 3 seconden ingedrukt om het in- en uitschakelgeluid te starten. |
| Toetstoon | Raak de knop aan om een prompt geluid te produceren. |
| Opladen | Kanton opladen |
| Opladen voltooid | Koppel de oplader los en activeer de gesproken melding dat het opladen is voltooid. |
| breekt open | De bandrem gaat open. |
| Bluetooth verbonden | Gesproken prompt wanneer de afstandsbediening of APP Bluetooth succesvol is verbonden. |
| Bescherming van de aandrijving | Gesproken prompt voor een schijfstoring. |
| Bescherming van de machine | Gesproken prompt voor een machinestoring. |
| Bescherming van de tuimelaar | Gesproken prompt voor een tuimelschakelaar. |
| Toon uitschakelen | Houd de uitschakeltoets 3 seconden ingedrukt om de uitschakeling en het uitschakelgeluid te starten. |
| Bluetooth losgekoppeld | Gesproken prompt wanneer de afstandsbediening of APP Bluetooth is losgekoppeld. |
| Upgrade mislukt | Er is iets mis tijdens het upgraden. |
| De hoorn klinkt | Raak de claxonknop aan. |
| Batterij bijna leeg, laad op | Trigger wanneer het vermogen lager is dan 20%. |
| Batterij bijna leeg, laad op | Druk op de afstandsbediening om te ontgrendelen. |
| Implementatie modus | Druk 3 seconden lang op de knop "〈" en de knop "〉" om naar de drukmodus te gaan, vergezeld van de prompt voor de duwmodus. |
| Implementatiemodus afsluiten | Schud de tuimelschakelaar om de duwmodus te verlaten. |

Table 5.3

5.4 Productiedatum en levensduur

De levensduur van dit product is 5 jaar nadat het product is geleverd. Gelieve te gebruiken binnen de ingangsdatum. Gebruik het product in geval van vervaldatum niet om ongelukken te voorkomen.

Raadpleeg het productlabel voor de productiedatum.

5.5 Reinigingsmethode van het product

Reinigingsmethode van elektrische rolstoel: Veeg af met de schone handdoek aan de binnenkant van het product.

Scan de QR-code om de APP te downloaden

| Installeer APPBanghui Android |  |  | Bangbang Wandelen IOS |
| --- | --- | --- | --- |

(Android)

Het bovenstaande scherm wordt weergegeven na het scannen, klik om de mobiele applicatie.

Het bovenstaande scherm geeft aan dat de installatie van de mobiele applicatie is voltooid.

Klik op het bovenstaande scherm om de mobiele applicatie te openen

(

IOS

)

Het bovenstaande scherm wordt weergegeven na het scannen, klik om de

mobiele applicatie.

Het bovenstaande scherm geeft aan dat de mobiele applicatie wordt geïnstalleerd

Het bovenstaande scherm geeft aan dat de installatie van de mobiele applicatie is voltooid.

Klik op het bovenstaande scherm om de mobiele applicatie te openen

apparaat aansluiten

Klik op het bovenstaande scherm om het apparaat te zoeken.

Klik op het bovenstaande scherm om de Bluetooth van uw mobiel in te schakelen

Opmerking:Telefoonmachtigingen verkrijgen

Installeer APP

Opmerking:Telefoonmachtigingen verkrijgen

Klik op het bovenstaande scherm om de locatie van je telefoon in te schakelen.

Opmerking:Telefoonmachtigingen verkrijgen

Klik op "Locatietoegang" op het bovenstaande scherm om de locatie van uw telefoon in te schakelen.

Zodra de bovenstaande bewerking is uitgevoerd, begint de mobiele applicatie met zoeken naar het apparaat.

Klik om de mobiele applicatie en het apparaat te koppelen.

Opmerking: Wanneer de rolstoel in de vergrendelde modus staat, geeft u deze interface weer. Nadat u de rolstoel hebt ingeschakeld, gaat u automatisch naar de vergrendelingsmodus. Gebruik de app pas na ontgrendeling op de rolstoel.

rolstoel

Klik om het apparaat uit te schakelen.

Klik om de Bluetooth-verbinding te verbreken.

Klik om de snelheid van het apparaat aan te passen. (Instelbare snelheid in 5 versnellingen)

Klik in het statusscherm om toegang te krijgen tot verbeterde modusaanpassing en algemene modusaanpassing. (Algemene modussnelheid: 4,5 km / u, verbeterde modussnelheid: 6 km / u)

Klik in het statusscherm om toegang te krijgen tot de cotrolmodus op afstand

Cirkel omhoog om vooruit te gaan, omlaag om achteruit te gaan, links om naar links te draaien, rechts om naar rechts te gaan.

Klik in de rechterbovenhoek om toegang te krijgen tot het instellingenscherm

Klik op "Algemene instellingen" in het instellingenscherm om toegang te krijgen tot de algemene instellingenmodus. Cruise control-systeem: schuif naar links om cruise control uit te schakelen, schuif naar rechts om cruise control in te schakelen.

Klik op "Vocice-instellingen"in de algemene instellingen om toegang te krijgen tot de vocice-instellingenmodus.

Gesproken aanwijzingen inschakelen: schuif naar links om de stem uit te schakelen, schuif naar rechts om de stem in te schakelen.

Vocie-alarm inschakelen: schuif naar links om de stem uit te schakelen, schuif naar rechts om de stem in te schakelen.

Instelbaar volume in 3 stappen: Hoog, Midden, Laag.

Klik op "Batterij-informatie" in het instellingenscherm om toegang te krijgen tot het batterij-informatiescherm.

Toont het batterijpercentage en de batterijstatus.

Klik op "Huidige versie" in het instellingenscherm om toegang te krijgen tot de versie-upgrademodus.

Huidige apparaat versie weergeven.

Klik om de versie van het apparaat te upgraden.

7. Afwijzing van aansprakelijkheid

De Robooter E40 Product Manual is de intellectuele eigendomsrechten van Shanghai Bangbang Robotics Co., Ltd. (hierna te noemen "het Bedrijf"); Het auteursrecht behoort toe aan het Bedrijf. Dit product (inclusief accessoires en softwareontwerp) is ontwikkeld of geproduceerd door Bangbang en de intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten behoren toe aan het bedrijf. Zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf is het niet toegestaan om de inhoud van deze handleiding en de inhoud ervan te kopiëren, te extraheren of te vertalen.

Het bedrijf stelt de Robooter E40-producthandleiding samen met de verantwoordelijke houding. Het bedrijf garandeert echter niet de juistheid ervan. Robooter E40 Product Manual is een technisch document, zonder enige inhoud van insinuatie of toespeling op derden. Het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het misverstand van de gebruikers als gevolg van een printerfout. Het bedrijf neemt geen

verantwoordelijkheid ervoor.

Alle producten van Shanghai Bangbang Robotics Co., Ltd. die door de gebruikers worden gebruikt, moeten strikt worden bediend in overeenstemming met de Robooter E40-producthandleiding en het officiële web van het bedrijf (https://www.robooter.com). Tijdens het gebruik is het niet toegestaan om de verboden voorwerpen te overtreden die op het product staan aangegeven

Handmatig. Als de gebruikers of de derden niet strikt in overeenstemming met de Robooter E40-producthandleiding werken of werken door de verboden items te overtreden die zijn aangegeven in de Robooter E40-producthandleiding, wat resulteert in persoonlijk letsel of materiële schade, zullen de overeenkomstige wettelijke verantwoordelijkheden worden genomen door specifieke uitvoerders.

De producten van het bedrijf worden voortdurend verbeterd en bijgewerkt. De gebruikers moeten inloggen op het officiële web van Shanghai Bangbang Robotics Co., Ltd. om de gebruiksaanwijzing en de bijgewerkte informatie over de bedrijfsomstandigheden op te vragen, of de dealers om de bijgewerkte producthandleiding te vragen. De

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de producthandleiding van de Robooter E40 zonder verdere kennisgeving te wijzigen.

| 8. Paklijst S/N | Naam van het materiaal | Eenheid | Hoeveelheid | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrische rolstoel | Set | 1 | Meegeleverde batterij |
| 2 | Product Handleiding | Getal | 1 |  |
| 3 | Lader | Pcs | 1 |  |
| 4 | Gereedschapskist | Pcs | 1 | Inclusief inbussleutel, steeksleutel, schroef |
| 5 | Schone handdoek | Pcs | 1 |  |

Tabel 9

Shanghai BangBang Robotics Co., Ltd.

TOEVOEGEN:Kamer 501, Gebouw 3, nr. 188

De Weg van Zhongchen, Songjiang

District, Shanghai

Tel: 00862137777720

E-mailadres: info@bangbangrobotics.com

Website: www.bangbangrobotic.com

Kingsmead Service B.V

ADD: Zonnehof 36,2632 BE, Nootdorp,

Nederland

Datum van herziening:20230315 TEL:0031(0)64657 1005	dossiernummer: BBR-QP-BOX-01, Rev.VE1.0